采 购 文 件

编  号：THJDS2022-016

项  目：自动除颤仪采购

2022年6月10日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

自动除颤仪采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”）现对自动除颤仪采购项目组织招标采购，欢迎符合条件的潜在供应商前来报名参加竞标。

一、项目说明

1、项目名称：自动除颤仪采购项目

2、采购需求：自动除颤仪4台。具体内容详见采购说明书附件1：《自动除颤仪技术参数》

3、预算金额：8万元

4、最高限价：8万元（超过限价的报价无效）

5、本项目以总报价形式报价，报价应包括设备、运输、维护、软件、安装、调试、利润、税金、政策性费用等完成本项目所产生的一切费用。

6、质保期限：≥2年，质保期内，提供免费维修保养服务，软件终生免费升级。

7、供货期限：30天，自合同生效之日起计。

8、支付方式：验收合格后支付总价的95%，余款5%作为质保金期满后一次性支付。

9、本项目不接受联合体报名。

二、供应商资格

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格

（1）经营范围涵盖本采购项目的企业法人；

（2）具有医疗器械生产（经营）许可资质；

（3）所投产品具有“医疗器械产品注册证”。

三、投标要求

1、投标人须提交营业执照、医疗器械生产（经营）许可证、法定代表人身份证，以及采购说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

3、文件应用钢笔填写或打印，应字迹清楚、内容齐全、表达准确。投标价格包含设备、运输、安装、安全、知识产权、税费等完成本项目采购的一切费用。应采用本采购书附件统一格式，如自制表格，应与上述格式一致，否则无效。投标报价书须加盖公章，否则投标无效。

4、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所，且在一年内不得参加我所组织的招标采购活动；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。

未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与投标文件一并提交。

3、投标书须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人员由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则。在响应全部采购要求的投标人中，选择最低报价的投标人为中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、投标报名及招标文件获取

1、时间：招标公告发布之日起至2022年6月17日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休日、节假日除外),逾时作自动放弃。

2、地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室。

3、方式：潜在投标人可现场报名或通过电话报名后，在“江苏太湖电子实业有限公司招投标”（www.thdzzbb.com）网站下载获取采购文件。

六、投标截止时间

提交投标文件截止时间：2022年6月20日下午15：00（北京时间）前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所交易办。

提交投标文件地址：因当前疫情防控需要，投标人可在投标截止时间前将投标文件材料封装送至江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办，或至门卫处电话通知交易办来提取，也可通过顺丰快递至我所交易办。

逾期送达或未密封的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512-66374653

附件1： 《自动除颤仪技术参数》

附件2： 《关于资格文件的声明函》

附件2： 《报价书》

附件3： 《法定代表人授权书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2022年6月10日

附件1：

自动除颤仪技术参数

一、AED整机

1.1所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证，标注使用对象中包含“经过产品使用培训或经过心肺复苏及心血管急救培训的人员或在急救中心人员指导下在公共场所使用”的类似表述。（投标文件中须提供有效的注册证的扫描件）

1.2防尘防水级别：国家等级标准 IP55。

1.3抗冲击/跌落性能：裸机可承受≥1m 跌落冲击。

1.4操作：具备一键开机，操作界面按钮不超过 3 个，操作步骤不超过 3 步，操作简便。(提供图片展示或说明书)。

★1.5操作提示：有音量适中的中英文语音操作流程提示指导功能。

1.6除颤技术：半自动体外除颤，采用低能量双相波除颤技术，成人最大输出能量200J，儿童最大输出能量不超过70J，能量自动递增，以便于非专业医务人员使用（提供产品说明书并标明页码）。

★1.7充放电：能够自动分析判断是否需要放电除颤。从开始分析到准备好放电能量时间≤9秒。充电结束后未及时除颤可内部自动放电，保证患者、施救者及周围人员的安全。设备建议除颤时，除颤按钮有明显提示，在除颤完成或“不建议电击除颤”语音后，有进一步操作的提示。（投标文件中须提供体现上述功能的下列其中之一的证明材料扫描件：截图、彩页、说明书、第三方有权机构出具的检测报告）

★1.8除颤模式：涵盖成人模式和儿童模式且可选，设备面板上有显著的文字和图标明确提示，而且切换模式时伴有明确的语音提醒杜绝误操作。

1.9 除颤后连续心电监护时间≥5小时。

1.10数据传输和存储：至少可保存60分钟的救助数据，数据信息（含救护、性能自检和心电数据）可传输或导出至电脑端。

1.11故障提示：设备的运行状况有明确的语言、声音或光源等两个及以上方式提示，有故障时发出报警声，提醒管理使用者发现并解决发生的故障，并同步发送报警信息至管理平台及管理人员（投标文件中须提供包含上述功能的说明书等相关证明材料，并注明页码）。

1.12进行自检。每日自动检查内容主要是测试内部电路、电池电量、电极片状态等，并云端同步实时记录自检结果。对于异常情况能及时报警并同步发送报警信息至管理平台及管理人员（投标文件中须提供包含上述功能的说明书等相关证明材料，并注明页码）。

1.13 CPR 辅助：设备提供专业的心肺复苏（CPR）辅助功能，有语音等方式引导施救者进行 CPR（语音指示应步骤完整清晰明确浅显易懂）。

1.14工作温度：0℃－50℃（需提供产品说明书并标明页码）。

- 电池

2.1 类型：可更换的耐用免维护的高性能原装锂电池。

2.2 在支持的最高能量除颤模式下，单块电池放电总次数≥200 次。（投标文件中须提供体现上述功能的下列其中之一的证明材料扫描件：截图、彩页、说明书和第三方有权机构出具的检测报告）

2.3 电池低电量报警后，能支持 200J 除颤次数≥5 次。

2.4全新电池，每日进行自检装入设备内不开机使用，通过网络每天发送1次自检结果的情况下，电池可保证连续待机时间≥4 年。（提供证明材料；中标人供货时应标明有效期和具体生产日期）。

2.5 更换提示：电池低电量或失效时具有语言、声音及光源等 2 个及以上方式报警功能，并同步发送报警信息至管理平台及管理人员。

- 电极片

3.1 类型：与机器配套的原装成人儿童通用电极片，有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音等提示。

3.2 有效期：验收合格后，有效期≥24 个月。（中标人供货时应标明有效期和具体生产日期）。

3.3 备用状态：备用状态时电极片已经提前与机器连接，但不影响电极片有效期。备用状态时电极片不可裸露，取用 AED 过程中不得散落。

3.4 更换提示：电极片到期或失效时具有语言、声音及光源等 2 个及以上方式报警功能，并同步发送报警信息至管理平台及管理人员。

附件2：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（文件编号）的采购项目进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

供应商：（单位盖章）：

2022年   月   日

附件3：                 报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方承诺接受“江苏省太湖强制隔离戒毒所自动除颤仪采购说明书”全部要求，现报价如下：

| 序号 | 设备名称 | 品 牌 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动除颤仪 |  |  | 台 | 4 |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |

二、如果我方成交，我方保证严格按《自动除颤仪采购说明书》及合同要求，在规定期限内履行合同，并保证供货质量符合国家标准或行业标准。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守报价书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本报价书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否成交，贵方不承担我方的任何费用。

五、投标综合说明（供货措施及需要说明的事项和承诺）：

签字：（盖章）

年   月   日

附件4：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所自动除颤仪采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。

特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

2022年   月   日